## Slide 1: PZT压电陶瓷的制备及其d33 的测试（ZJ-3精密D33测试仪，PZT-JH10/4压电极化装置，ZJ-YP15压片机）
中科院声学所ZJ-3系列压电D33系数测试仪是目前应用比较广泛的设备，加上PZT-JH10/4型压电陶瓷极化设备，PZT-JH30/3复合极化设备（块体+PVDF薄膜），ZJ-YP15型陶瓷压片机，ZT-4A型铁电测试仪，GWJDN-1000型高温介电温谱测试仪，这些都是构成了当前功能陶瓷的主要测试设备。

## Slide 2: 1.压电材料的简介
1.1 压电效应（ZJ-3型D33测试仪）
正压电效应
逆压电效应
机械能
电能
正压电效应
逆压电效应

## Slide 3: 1.压电材料的简介
压电陶瓷
材料
按应用要求
“硬”性材料.
能承受较高水平电激励和机械应力，适用于高电压、高功率发射器件和传感器
“软”性材料
具有很高的灵敏度和介电常数，用于各种传感器、低功率电机式换能器
1.2 压电材料

## Slide 4: 1.压电材料的简介
1.3 压电材料的极化示意图
压电材料必须经过极化处理后才具有压电效应。对于压电陶瓷来说，各个晶粒都有较强的压电效应。但由于晶粒和电畴分布无一定规则，各方向几率相同，使宏观极化强度ΣP =0，因而不显示压电效应，故必须经过人工预极化处理，使ΣP ≠0，才能对外显示压电效应。（PZT-JHH10/4型压电极化装置（可以处理各种异形的陶瓷样品） ）

## Slide 5: 1.压电材料的简介
压电材料的压电性能可以通过压电张量描述，其中最重要的特征参数为分量d33。图 1.5 对不同现行压电材料的压电常数 d33进行了对比。
1.4 压电材料的d33( 中科院声学所ZJ-3型精密D33测试仪）

## Slide 6: 2.PZT压电陶瓷的制备流程

## Slide 7: 3.PZT压电陶瓷的制备
3.1 原料及设备：
主要设备： LXQM-02A行星快速研磨机、圆柱形电加热模具、ZJ-YP15型粉末压片机、箱式阻炉、真空干燥箱
集热式加热磁力搅拌器、、ZJ-3型准静态d33测量仪。
LXQM-02A行星球磨机
ZJ-YP15型手动式粉末压片机
ZJ-3型准静态d33测量仪

## Slide 8
3.PZT压电陶瓷的制备
3.2 PZT陶瓷的制备：
球磨
成型及增塑
预烧排塑及烧结
1.使各种原材料分布均匀，便于固相反应的生成
2.使物料粉碎达到一定的细度，以利于降低烧成温度
1.赋予材料可塑性，便于成型，使坯件具有较高的致密度
2.增加瓷料的粘结性，并减少与模壁的摩擦力，便于脱模
预烧温度800℃，主要目的是排除粘结剂，并使坯体有一定的强度
烧结温度1200℃，烧成好坏标准：陶瓷收缩情况和表面裂纹

## Slide 9: 3.PZT压电陶瓷的制备
3.3 极化：(采用PZT-JH10/4型极化装置）
温度：110℃
电极：银浆
硅油的作用：
1：保温；
2：绝缘。

## Slide 10: 4. PZT压电陶瓷d33的测量
1. 实验目的
1.1 了解PZT压电陶瓷的制备过程及注意事项；
1.2 掌握用ZJ-3AN型准静态d33测量仪测量PZT压电陶瓷的d33。
2. 实验的测试方法及原理
动态法
静态法
优点
- 测量精度高
缺点
- 对测试式样的形状、尺寸有严格的限制，测量方法也非常繁琐
- 同时还存在无法测的试样d33极性的缺陷
优点
- 操作简单
- 能同时测出被测试样的d33和极性
缺点
- 对被测试样的形状、尺寸要求也比较苛刻
- 测量误差较大
准静态法
不但保留了动态法和
静态法测量的优点
而且对被测试样形和
尺寸的要求放得更宽，
其实用性更强。此
还具有测量范围宽，
分辨率细，可靠性高
操作简便快捷等诸
特点。

## Slide 11: 4. PZT压电陶瓷d33的测量
2.1测量原理
1-电磁驱动线圈
2-比较试样的上下电极
3-比较试样
4-绝缘柱
5-被测试样
6-上下探头
C1-被测试样并联电容
C2-比较试样并联电容
V1-被测试样输出电压
V2-比较试样输出电压
测量头原理示意图

## Slide 12: 4. PZT压电陶瓷d33的测量

## Slide 13: 4. PZT压电陶瓷d33的测量
3.操作方法
3.1 测试前的准备工作
3.1.1 用两根多芯电缆把测量头和仪器本体连接好，接通电源。
3.1.2 把附件盒内的Φ20尼龙片插入测量头得上下探头之间，调节手轮，是尼龙片刚好压住为止。
3.1.3 把仪器后面板上的“显示选择”开关置于“d33”一侧，此时前面板上右上方绿灯亮。
3.1.4 仪器后面板设有“量程选择”开关，可根据需要选择。一般置于“×1”档即可，如材料的d33值较低可置于“×0.1”档；但两档要分别为零。
3.1.5 按下“快速模式”，仪器通电预热10分钟后，调节“凋零”旋钮使面板表指示在“0”与“-0”之间跳动，跳动即完成，撤掉尼龙片开始测量。凋零一律在“快速模式”下进行，为减少测量误差，在测量过程中零点如有变化或换档时，需要从新凋零。

## Slide 14: 4. PZT压电陶瓷d33的测量
3.2调节手轮的操作规范
测试过程中，被测元件置于上下两探头之间，通过调节手轮使探头与样品刚好夹持住，静压力的影响尽量小。静压力过大，会引起压电非线性，甚至损坏测量头；静压力过小，会导致试样松动，指示值不稳定。测试“软性”材料和极薄的试样尤其要注意这一点。
3.3“快速模式”测量
快速模式即连续测量，被测元件均为极化后已放置一点时间并已彻底放电后的试样，此时“放电提示”红色发光二极管闪烁，随时提醒操作人员首先对压电元件放电后再进行测量，以避免损坏仪器。选择“快速模式”测量，每更换一个被测元件，表头会迅速显示d33结果及正负极性。
3.4“安全模式”测量
对于刚刚极化完的压电试样，在短时间内，即使多次放电也很难彻底放完，压电试样上仍然会存在少则几千伏，多则几万伏的电压。选择“安全模式”可使仪器在测量过程中能自动对被测元件进行放电，以确保仪器安全。在插入被测试样后，放电过程开始并自动完成，此时表头指示为零，按下“测量触发”键，表头才能显示出测量结果。每测一只元件，都要重复一次上述过程。在“安全模式”状态下，“放电提示”指示灯熄灭，“测量触发”按钮内的绿色发光二极管一直点亮。

## Slide 15: 4. PZT压电陶瓷d33的测量
3.5 探头选择
随仪器一起提供有两种探头，为保证测量精度，至少试样的一面应为点接触，测量过程要求试样处于垂直、水平放置。一般推荐使用圆形探头（A型）。当被测试样为圆管、弧形、尺寸较薄、较大或很小时，下探头换成平探头（B）为好。
3.6 对大电容试样的修正
当被测试样的电容值Ci小于0.01μF（ ×1 档），或小于0.001μF（ ×0.1 档）时，其影响可忽略不计。当被测试样的电容值Ci大于0.01μF（ ×1 档），或大于0.001μF（ ×0.1 档）时，由于电容过大会造成附加的测量误差，故应对测量值按下式进行修正。
d33修正值= d33指示值×
（1+ 10Ci） 对×0.1 档
（1+ Ci） 对×1 档
这里， Ci为以μF为单位的试样电容值

## Slide 16: 实验的注意事项及实验报告要求
1. 注意事项：
1）使用仪器设备之前，仪器至少预热10分钟；
2）测试之前必须进行调零，且在测试过程中零点如有变化或换档时，需重新调零；
3）测量头中的上、下探头要清洁光亮，保持良好的导电性。
2.实验报告要求：
1）理解压电效应和掌握PZT的制备流程；
2）简要说明PZT压电陶瓷的d33的测试过程；
3）实验报告用正规的报告纸书写，要求思路清晰、书写工整。

## Slide 17: ZJ-3型D33测试仪主要技术参数
ZJ-3型压电测试仪（静压电系数d33测量仪）是为测量压电材料的d33常数而设计的专用仪器，它可用来测量具有大压电常数的压电陶瓷，小压电常数的压电单晶及压电高分子材料。此外，也可测量任意取向压电单晶以及某些压电器件的等效压电d’33常数，仪器测量范围宽，分辨率细，可靠性高，操作简单，对试样大小及形状无特殊要求，圆片、圆环、圆管、方块、长条、柱形及半球壳等均可测量，测量结果和极性在三位半数字面板表上直接显示。ZJ-3型增加了对被测元件的放电保护、放电提示以及被测波形输出等功能，使得仪器在测量未放电（尤其是较大尺寸）的压电元件时具备了高电压放电提示及保护功能，本仪器是从事压电材料及压电元件生产、应用与研究部门的必备仪器。
二、主要应用领域：无损检测超声检测，医疗超声检测，航空航天，石油天然器，汽车物联网，海军，工业，消费者程序等。
三、参考标准: GB3389.4-82《压电陶瓷材料性能测试方法 纵向压电应变常数d33的静态测试》
GB/T3389.5-1995《压电陶瓷材料性能测试方法 圆片厚度伸缩振动模式》
GB000?Tj1.1/T3389.4-1982《压电陶瓷材料性能测试方法 柱体纵向长度伸缩振动模式》
GB/T 3389.7-1986《压电陶瓷材料性能测试方法 强场介电性能的测试》
GB/T3389.8-1986《压电陶瓷材料性能测试方法 热释电系数的测试》

## Slide 18
四、产品主要功能：
﹡测量块体压电材料的d33常数
﹡测量具有大压电常数的压电陶瓷
﹡测量小压电常数的压电单晶及压电高分子材料
﹡测量任意取向压电单晶以及某些压电器件的等效压电d’33常数
﹡测量薄膜材料即PVDF等薄膜材料d33常数
五、主要技术指标
d33测量范围：
×1挡：10到2000pC/N，20 至4000pC/N，可以升级到10000PC/N. ×0.1挡： 1到200pC/N，2 至400pC/N。
可以配套PZT-JH10/4/8/12型压电极化装置使用
可以配套ZJ-D33-YP15压电压片机使用 误差：×1挡：±2%±1个数字，当d33在100到4000pC/N；
计量标定标准样尺寸：18mm*0.8mm，老化时间：2-3年（评判压电测试仪准确性能的重要依据之一） ±5%±1个数字，当d33在10到200pC/N； ×0.1挡：±2%±1个数字，(当d33在10到200pC/N) ±5%±1个数字，当d33在10到20pC/N。 分辨率： ×1挡：1 pC/N；×0.1挡：0.1 pC/N。 尺寸：施力装置：Φ110×140mm；仪器本体：240×200×80mm。 重量：施力装置：约4公斤； 仪器本体：2公斤。 电源：220伏，50赫，20瓦。

## Slide 19: PZT-JH10/4型压电极化装置
PZT-JH10/4高压压电极化装置主要用于10KV以下压电陶瓷或其它压电材料的极化处理，广泛应用于高校及从事压电材料研究或生产的科研及生产单位。
主要特点：
能够同时极化1-4片试样
提供三套测试夹具（可以测试粉末，单样品，及薄的压电陶瓷片）
2. 安全可靠，温度补偿快、恒温精度高
3. 每路当漏电流超过规定值时，都具有切断保护功能，不影响其它样片的极化，其它回路可按正常极化时间完成极化。
4. 任意夹持样品尺寸为3-40mm片方型或是圆型试样
7、工作电源：AC220V 50/60HZ
8、额定功率：2.0kw
9、压电材料极化或耐压测试：DC：0-10KV（±5％+2个字）连续可调
10、总电流：10mA
11、每路切断电流：0.5mA

## Slide 20
12、加热时间：可以自动设定
13、加热元件：优质电阻丝
14、1次测试试样数量:可加载1-4片试样
15、额定温度：≤180℃
16、最高温度：200℃
17、控温方式：智能化恒温控制（进口表），多段程序可控
18、样片：样品尺寸为3-40mm片方型或是圆型试样
19、外形尺寸 ： 875*470*400（mm)

## Slide 21: ZJ-D33-YP15压电陶瓷压片机
ZJ-D33-YP15压电陶瓷压片机，材料压片机，粉末陶瓷压片机，超导材料压片机，新型能源压片机
关键词：压片机，粉末，压片
二、应用范围：
粉末陶瓷压片，新材料压片，超导压片，新型电源，建材压片
三、特点：具有快速上压，快速退模，压力高，稳定性好，不漏油，无污染，维修简便
四、主要技术参数： 1、压力范围: 0-30T 2、系统压力: 0--30 MPa ( 300 Kgf /Cm*Cm ) 3、油缸升程: 0--20 mm， 4、压力稳定性:≤1MPa / 10min 5、运动模式: 带快速预紧. 6、工作空间: 160×160×150 mm 7、外形尺寸: 270×200×450 mm 8、重 量: 30 kg
9、模具：直径10mm